## Slide 1: Navodila za uporabo elipsometra Accurion EP4
Avtor: Jure Novak
Mentor: prof. dr. Dragan Mihailović
Januar 2017
Odsek za kompleksne snovi

## Slide 2
1 Vklop krmiljenja
Po zagonu okno le minimiraj.
Zagon elipsometra
2 Vklop stabilizacije
3 Zagon Accurion Server
4 Zagon EP4 Control

## Slide 3
Klikni oba gumba in zapri okno.
V kolikor se pričnejo roke elipsometra preveč približevati stenam, pritisni STOP gumb!
Zagon elipsometra
5 Inicializacija začetne pozicije
6 Server login

## Slide 4
krmiljenje strojne opreme
slika s senzorja
nastavitve točnosti
iskanje ničle svetlobnega toka
prikaz izmerkov
Uporabniški vmesnik

## Slide 5
kamera
Uporabniški vmesnik
vpadni kot
(premikanje rok elipsometra!)
kot analizatorja
objektiv
senzor za poravnavo vzorca
nastavitev višine
moč laserja
kot polarizatorja
kot kompenzatorja
izvor svetlobe
zaslonka
laserja

## Slide 6
Pusti kurzor na oknu, da je to odprto, saj se s tem vklopi „align“ dioda.
Žarek naj vpada približno na sredino odprtine objektiva. Pomagaj si z listom papirja.
Med mizico in vzorcem je priporočljivo imeti objektno steklo.
Mizico premikaš z vijaki na spodnji levi strani mizice.
objektiv
Poravnava vzorca
1 Odpri “align” okno
2 Poravnaj mizo z žarkom
3 Položi vzorec na mizico in odpri zaslonko laserja
4 Nastavi višino rok elipsometra - prvič

## Slide 7
Pusti okno odprto in premikaj vijaka za nagib, da zagledaš odboj na zaslonu.
Poravnaj odboj s sredino senzorja.
Vzorec je sedaj poravnan.
Poravnava vzorca
5 Odpri “align” okno in poravnaj vzorec

## Slide 8
Čeprav smo v prejšnjih korakih nastavili odboj v sredino odprtine objektiva na sliki sprva najbrž ne vidimo ničesar, saj je senzor zelo majhen. Zato premikamo roki po višini, da dobimo odboj na senzor.
Z ekspozicijskim časom uravnavamo osvetlitev slike. Osvetlitev je potrebno med meritvami večkrat prilagoditi.
FrameRate pustimo na 25 fps. Ostale nastavitve pustimo pri miru.
Poigrati se je potrebno tudi z zasukom polarizatorja, saj močno vpliva na odboj in posledično sliko. S pravilnim zasukom lahko močno izboljšamo sliko.
Iskanje odboja na kameri
1 Nastavi višino - drugič
2 Nastavi ekspozicijo
Nastavitev ekspozicijskega časa

## Slide 9
Dobro definiran fokus je zelo pomemben za pravilnost izmerkov. Z orodjem „kurzor“ na sliki premikamo točko fokusa objektiva. Vendar je fokus zaenkrat napačno nastavljen.
Na sliki moramo najti točko, za katero vemo, da je v fokusu, in redefinirati fokus. To storimo tako, da nekoliko naključno z orodjem za fokus klikamo po sliki, dokler ne zagledamo točke, ki je sfokusirana.
definirani fokus
dejanski fokus
Najprej preverimo, ali imamo v programu nastavljen isti objektiv, kot je pritrjen na elipsometer. Ponavadi uporabljamo Nikon 5x.
Sedaj v nastavitvah objektiva redefiniramo fokus.
Kliknemo „set focus“ in na sliki označimo točko, ki je sfokusirana.
Sedaj se pravi in nastavljeni fokus ujemata.
Nastavitev fokusa

## Slide 10
ROI = region of interest
Pri elipsometriji je pomembno, da meritve opravljamo na homogenih zaplatah vzorca. Primerna področja iščemo s premikanjem mizice, nato pa jih označimo.
Označena področja brišemo z desnim klikom.
Meritve bomo izvajali pri večih kotih, zato moramo zelo natančno nastaviti višino, da se nam ROI ne bodo relativno premikali s spreminjanjem kota.
Natavimo recimo AOI (angle of incidence) najprej na 50 stopinj in na sliki spremljamo, kako se spreminja položaj neke sfokusirane pike.
spremljamo to piko
Za spremljanje pike uporabimo „črta“ ROI, ki jo naredimo na sredini slike.
pika se je relativno premaknila!
AOI = 60 stopinj
AOI = 50 stopinj
Označevanje ROI
Korekcija višine - tretjič

## Slide 11
Če se je pika pri povečevanju kota premaknila relativno navzdol, to pomeni, da moramo zmanjšati višino in obratno.
spremljamo to piko
AOI = 50 stopinj
AOI = 60 stopinj
brez
premika - OK
Sedaj imamo vse nared za izvedbo meritve. Za pomiritev vesti še enkrat pogledamo, ali imamo dobro poravnavo (align), saj se včasih vzorec premakne. Še enkrat označimo željene ROI.
Korekcija višine - tretjič

## Slide 12
Elipsometrijo bomo opravljali pri večih vpadnih kotih (AOI – angle of incidence). Željeni razpon in natančnost izberemo v meniju „AOI“. Razpon 45 do 66 stopinj s korakom ene stopinje je dober začetek.
Natančnost iskanja ničle svetlobnega toka nastavimo v zavihku „measure“. Izbrani parametri vplivajo na dolžino meritve.
Za meritve ponavadi izberemo „balanced“ natančnost, iskanje ničle v „four zones“ in dve iteraciji. Za spoznavanje z opremo pa lahko seveda uporabimo tudi „max speed“, „one zone“ in eno iteracijo.
Pred zagonom meritve še enkrat pogledamo, če je vzorec poravnan (“align menu”.)
Nastavitve parametrov meritve
1 Razpon kotov
2 Natančnost iskanja ničle svetlobega toka

## Slide 13
Meritev zaženemo z gumbom „start“.
V uporabniškem vmesniku lahko spremljamo fitanje ničle svetlobnega toka.
Rezultate meritev po posameznih conah in ROI si lahko pogledamo v uporabniškem vmesniku.
Spremljanje poteka meritve
Start meritve
Spremljanje iskanja ničle
Ogled meritev
Eksperimentalni Brewsterjev kot

## Slide 14
Meritve lahko izvozimo na več načinov, najbolje jih je shraniti v Excel tabelo in nato v .txt datoteko, kjer podatke ločimo s tabulatorjem (“tab-delimited”). Pazimo, da izvozimo meritve vseh con. Izvoz moramo žal ponoviti za vsak ROI.
Izvoz meritev